## Hazard ID and Checklist
Hazard ID and checklist
ID | Hazards | Applicable | Applicable Hazards: | Analysed
H1 | Heated air |  | Unknown manufacturing process.
H2 | Inadequate specification of accessories to be used with the medical device |  | Bacteria | x
H3 | Unknown manufacturing process. | x | Viruses
H4 | Operator with lower ability |  | Residues | x
H5 | Incorrect alarm |  | Incorrect or inappropriate output or functionality | x
H6 | Routine violation | x | Sharp edges | x
H7 | Moving of patient |  | Cytotoxicity | x
H8 | Line voltage |  | Sensitization | x
H9 | Enclosure leakage current |  | Irritation or intracutaneous reactivity | x
H10 | Earth leakage current |  | Routine violation | x
H11 | Patient leakage current |  | Sunlight | x
H12 | Interference with other equipment
H13 | Electric fields
H13-1 | Ionizing radiation |  | Re- or cross-infection | x
H13-2 | Non-ionizing radiation |  | Heated air | x
H14 | Magnetic fields |  | lack of integrity of data | x
H15 | High temperature, emitted | x | Systematic toxicity (acute) | x
H16 | Low temperature, emitted |  | Subchronic toxicity (subacute toxicity) | x
H17 | Gravity falling | x | Genotoxicity | x
H18 | Gravity Suspended masses |  | Implantation | x
H19 | Vibration
H20 | Stored energy
H21 | Moving parts
H22 | Torsion, shear and tensile force
H23 | Sunlight
H24 | Acoustic sound energy
H25 | High pressure fluid injection
H26 | Bacteria | x
H27 | Viruses | x
H28 | Re- or cross-infection | x
H29 | Exposure of airway, tissues, environment or property, e.g. to foreign materials.
H30 | Acids or alkalis
H31 | Residues | x
H32 | Contaminates
H33 | Lack of calibration
H34 | Additives or processing aids
H35 | Cleaning, disinfecting or testing agents
H36 | Degradation products
H37 | Toxicity of chemical constituents - allergenicity/irritancy
H38 | Toxicity of chemical constituents - pyrogenicity
H39 | Incorrect or inappropriate output or functionality | x
H40 | Incorrect measurement
H41 | Erroneous data transfer
H42 | Loss or deterioration of function
H43 | Software error | x
H44 | Attentional failure
H44-1 | Memory failure
H44-2 | Rule-based failure
H44-3 | Knowledge-based failure
H45 | X-ray
H46 | Medicicnes or medical gasses
H47 | Anaesthetic products
H48 | Incomplete instructions for use
H49 | Inadequate description of performance characteristics
H50 | Inadequate specification of intended use
H51 | Inadequate disclosure of limitations
H52 | Inadequate specification of pre-use checks
H53 | Aged components
H54 | Over-complicated operating instructions
H55 | Warnings of side effects
H56 | Warnings of hazards likely with re-use of single-use medical devices
H57 | Specification of service and maintenance
H57-1 | Lack of Service or maintenence
H58 | Tissue pressure
H59 | Cooling media
H60 | Cold environment
H61 | Hot environment
H62 | Software virus
H63 | Mechanical forces | x
H64 | Re-use (multiple)
H65 | Material characteristics
H66 | Unintended use (misuse)
H67 | Environmental influences (salt water, sand)
H68 | Environment (slippery surfaces, obstacles)
H69 | Sharp edges | x
H70 | Fire
H71 | Small objects
H72 | Detachable parts
H73 | Pressurized media
H74 | Anatomy out of expected range | x
H75 | Poor user interface
H76 | Insufficient training
H77 | Anaesthetic products
H78 | Smell
H79 | Packaging issues
H80 | Degradation of mechanical integrity
H81 | Uncontrolled Changes
H82 | Unstable process (not manufacturing related)
H83 | Biocompatibility issues
H83-1 | Cytotoxicity | x
H83-2 | Sensitization | x
H83-3 | Irritation | x
H83-4 | Systemic toxicity
H83-5 | Subchronic toxicity
H83-6 | Genotoxicity
H83-7 | Implantation
H83-8 | Hemocompatibility issues
H84 | Insertion procedure
H85 | Dislodgement of device
H86 | Dosage
H87 | Pinch
H88 | Noise
H89 | Lack of clinical evaluation
H89-1 | Not all risks have been addressed by the clinical evaluation
H89-2 | Not all relevant clinical literature has been included.
H89-3 | Clinically relevant data was accidentally excluded.
H90 | Bone splinter
H91 | Fumes
H92
SOFTWARE specific Hazards (from 60601-1):
undesired feedback [physical and data] (possibilities include: unsolicited input, out of range or inconsistent input, and input originating from electromagnetic interference)
unavailable data
lack of integrity of data
incorrect data
incorrect timing of data
unintended interactions within and among PESS
unknown aspects or quality of third-party software
unknown aspects or quality of third-party PESS
lack of data security, including its effects on data privacy, and particularly vulnerability to tampering, unintended interaction with other programs and viruses
failure of the IT NETWORK
Authentication of user
Note on B122: Per Nordqvist: Programmable Electronic Sub-Systems

## Risk acceptans
S; Severity of Harm
Rating | General Definition | Product specific Definition | Value
Catastrophic | Results in detah or permanent impairment or life-threatening injury Bestående stor funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk) | 4 Död | 4
4
|  | 4 bestående stor funktionsnedsättning | 4
4
Critical | Bestående måttlig funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk) Förlängd eller förhöjd vårdepisod för tre eller fler patienter |  | 3
|  | 3 förlängd vårdepisod tre eller fler patienter | 3
3
Serious | Results in injury or impairment requiring professional medical intervention Förlängd eller förhöjd vårdepisod för en eller två patienter |  | 2
|  | 2 förlängd vårdepisod en eller två patienter | 2
|  | 2 skärsår, större | 2
|  | 2 fysiskt våld från patient | 2
|  | 2 skada som kräver läkarvård | 2
2
Minor | Obehag eller obetydlig skada Results in temporary injury or impairment not requiring professional medical intervention | 1 mindre skärsår eller liknande | 1
|  | 1 obehag eller liknande | 1
|  | 1 Bakteriell/virus smitta, hud | 1
Negligble | Ingen skada |  | 0
|  | 0 ingen skada | 0
|  | 0 Utebliven bedömning | 0
|  | 0 Merarbete för personal | 0
S
Po; Probability of occurence of Harm
Definition | Probability (1/XXX) |  | Value
Frequent
Probable
Occasional
Unusual
Remote
Improbable
Beräkningarna görs på maximal användning inom Region Skåne för Covid-19: 100 apparater delas till 200 patienter.
| Katastrofal / 4 | Dödsfall/självmord
Bestående stor funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller
psykologisk)
| Betydande / 3 | Bestående måttlig funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk)
Förlängd vårdepisod för tre eller fler patienter
Förhöjd vårdnivå för tre eller fler patienter
| Måttlig / 2 | Övergående funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk)
Förlängd vårdepisod för en eller två patienter
Förhöjd vårdnivå för en eller två patienter
Mindre / 1
| Obetydlig / 0 | Ingen skada

## Riskutvärdering
Digitalisering IT och MT, Medicinsk Teknik Skåne |  |  |  | Redovisande dokument | [7 empty] | Riskhanteringsschema
Dokument ID: RSMT-2026-3 | [11 empty] | Status: Utkast |  | Versionsförändring av: Per Nordqvist
Dokument version: 0.1 | [11 empty] | Datum: 2020402
[9 empty] | Riskanalys |  |  | Riskevaluering | [6 empty] | Återstående risk
Faror och farofyllda situationer | [8 empty] | Sannolikhet | Allvarlighet | Risktal | Kommentar | Är riskreduktion nödvändigt? Ja eller Nej? | Åtgärd | Lämplig för användar-test eller liknande? | Ansvarig för åtgärd (Namn) | Åtgärd implementerad datum | Uppföljnings-datum | Sannolikhet | Allvarlighet | Risktal | Nya risker? Nej, eller Ha ID. | Kommentar
Ha ID [UCx.y Hx] | Fara | Reasonably foreseeable sequence or combination of events | P1 | Hazardous situation | Design | Use | P2 | Skada
UC1 H1 | Re- or cross-infection | Kondensvatten från patient A åker bakåt i flödet och hamnar i patient B's flöde. |  | Patient B får kontaminerat kondensvatten från patient A |  |  |  | 3 förlängd vårdepisod tre eller fler patienter | 2 | 3 | 6 | Risk bedöms låg av seniora infektionsläkare sett till högt unidirektionellt flöde Kolonisering kan förekomma vid utdragen behandling – Oklar klinisk relevans | Ja | RK001: Avstå delad behandling av bärare av MRB RK002: Avstå delad behandling av patient med känd bakteriell sekundärinfektion(?) RK003: Teknisk lösning i anslutning till T-koppling. |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | Nej
UC1 H2 | Cytotoxicity | Inhalation via 3D-utskrift kan ge medicinska komplikationer |  | Patientskada uppstår |  |  |  | 4 förlängd vårdepisod tre eller fler patienter | 4 | 3 | 12 | ISO 10993-1:2009; External communicating device: Tissue/Bone/ Dentin, behandlingstid >24h | Ja | RK004: I kliniskt bruk endast användning av CE-märkt plast godkänd för oralt bruk (Formlabs Dental SG) |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | Nej
UC1 H3 | Sensitization | [7 empty] | 4 | 3 | 12 |  | Ja | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | Nej
UC1 H4 | Irritation | [7 empty] | 4 | 3 | 12 |  | Ja | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | Nej
UC1 H5 | Systematic toxicity (acute) | [7 empty] | 4 | 3 | 12 |  | Ja | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | Nej
UC1 H6 | Subchronic toxicity (subacute toxicity) | [7 empty] | 4 | 3 | 12 |  | Ja | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | Nej
UC1 H7 | Genotoxicity | [7 empty] | 4 | 3 | 12 |  | Ja | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | Nej
UC1 H8 | Implantation | [7 empty] | 4 | 3 | 12 |  | Ja | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | Nej
UC1 H9 | Incorrect or inappropriate output or functionality | Behandlingen blir ojämn på grund av att flödet delats upp |  | Den ena patienten får för lågt flöde vilket fördröjer behandlingen eller gör behandlingen verkningslös. |  |  |  | 3 förlängd vårdepisod tre eller fler patienter | 1 | 3 | 3 | Bedöms låg då systemet är öppet och ej tryckstyrt. | Ja | RK005: Delning endast mellan patienter med relativt lik kroppshydda RK006: Delning endast mellan patienter med samma storlek på grimma RK007: Kontroll av korrekt slang- och grimm-läge, särskilt vid upplevd försämring |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | Nej
UC1 H10 | Incorrect or inappropriate output or functionality | Inställningarna på apparaten är svåra att justera in, detta i första hand för FiO2 då flödet bedöms ska hålla 30 lpm. |  | Den ena patienten får för lågt flöde vilket fördröjer behandlingen eller gör behandlingen verkningslös. |  |  |  | 3 förlängd vårdepisod tre eller fler patienter | 2 | 3 | 6 |  | Ja | RK008: Vid start av optiflow eftersträvas enskild behandling till dess att inställningar justerats RK009: Övergång till delad behandling vid stabiliserade inställningar RK010: Övergång till delad behandling till patient med samma inställningar |  |  |  |  | 2 | 3 | 6 | Nej
UC1 H11 | Heated air | Varm fuktig luft går genom längre slangar i denna uppställning. Varm fuktig luft som möter kall yta bildar kondens. |  | Kondensen gör att systemet tappar verkan. |  |  |  | 3 förlängd vårdepisod tre eller fler patienter | 4 | 3 | 12 | Systemet är utformat för att omhänderta kondens i fuktkammaren. | Ja | RK003: Teknisk lösning i anslutning till T-koppling som samlar upp kondensvatten. |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | Nej
UC1 H12 | Bacteria | De utskrivna komponenterna är kontaminerade. |  | Patientskada uppstår |  |  |  | 3 förlängd vårdepisod tre eller fler patienter | 3 | 3 | 9 |  | Ja | RK011: utskrivna komponenterna görs i plast som tål Autoklav |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | Nej
UC1 H13 | Viruses | De utskrivna komponenterna är kontaminerade. |  | Patientskada uppstår |  |  |  | 3 förlängd vårdepisod tre eller fler patienter | 3 | 3 | 9 |  | Ja | RK011: utskrivna komponenterna görs i plast som tål Autoklav |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | Nej | Se UC1 H20
UC1 H14 | lack of integrity of data | Patient A och B kommer behöva vara fysisk ganska nära varandra och inte i separata rum. |  | Patientens integritet kan i viss mån kränkas. |  |  |  | 1 obehag eller liknande | 4 | 1 | 4 |  | Ja | I den mån möjligt använda skjutväggar som arrangeras för minsta möjliga insyn mellan patienter |  |  |  |  | 4 | 1 | 4 | Nej
UC1 H15 | Bacteria | Maskinens hygien påverkar två patienter istället för en |  | Patientskada uppstår |  |  |  | 3 förlängd vårdepisod tre eller fler patienter | 3 | 3 | 9 |  | Ja | RK012: rengöring av apparat ska ske på veckobasis |  |  |  |  | 2 | 3 | 6 | Nej
UC1 H16 | Incorrect or inappropriate output or functionality | Uppställningen är inte tät utan läckage uppstår |  | Den patient får för lågt flöde vilket fördröjer behandlingen eller gör behandlingen verkningslös. |  |  |  | 3 förlängd vårdepisod tre eller fler patienter | 3 | 3 | 9 |  | Ja | RK013: krav på täthet på konstruktionen |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | Nej
UC1 H17 | Re- or cross-infection | Uppställningen kräver att patienter matchas, detta kan kräva förflyttning av patient bara av denna orsak. |  | Flytt av patient kan orsaka spridning av smitta. |  |  |  | 3 förlängd vårdepisod tre eller fler patienter | 2 | 3 | 6 |  | Ja | Vid inläggning mål om att i den mån möjligt ”matcha” patienter för potentiell samvård direkt. Bedömning från fall till fall kring behov av städning av samvårdsplats mot bakgrund av att samtliga patienter har samma smitta. |  |  |  |  | 2 | 3 | 6 | Nej
UC1 H18 | Residues | Rester från tillverknigen kan lossna vid användningen och täppa till grimman |  | Patientskada uppstår |  |  |  | 3 förlängd vårdepisod tre eller fler patienter | 3 | 3 | 9 |  | Ja | RK014: mekanisk rengöring och avsyningen på varje exemplar innan första användning. |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | Nej
UC1 H19 | Sharp edges | De tillverkade komponenterna har vassa hörn |  | Skada uppstår, personal eller patient |  |  |  | 1 mindre skärsår eller liknande | 4 | 1 | 4 |  | Ja | RK015: Kontroll av design av tillverkade komponenter |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Nej
UC1 H20 | Sunlight | Komponenter tillverkade i dentalSG kan vara känsliga för solljus |  | Komponent går sönder. |  |  |  | 2 förlängd vårdepisod en eller två patienter | 2 | 2 | 4 | Blir det ett problem överväg engångs istället. | Nej | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Nej
UC1 H21 | Unknown manufacturing process. | Felaktiga ämnen kan komma in vid 3d-utskrift |  | Patientskada uppstår |  |  |  |  | 3 | 3 | 9 |  | Ja | RK016: processrutin för tillverkningen (utskriften) |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | Nej
UC1 H22 | Routine violation | Vid övergång från 1 till 2 patienter eller från 2 till 1 patient görs ett misstag och patient får i sig smittat kondensvatten. |  | Patientskada uppstår |  |  |  |  | 3 | 2 | 6 |  | Ja

## Analysmöten
Deltagare / Möte | Datum 1 | Datum 2 | Datum 3 | Datum 4 | Datum 5 | Datum 6 | Datum 7 | Datum 8 | Datum 9