## Slide 1: Slutsats
En Optiflow-maskin (Airvo 2) skulle teoretiskt kunna stödja 2 patienter vid max-behandling utan inskränkning i behandlingen och sjukvårdens kapacitet för Optiflow skulle således kunna dubbleras utan leverans av ytterligare system vilket för närvarande är omöjligt.
Projekt: Dubblerat flöde
Behandlingsriktlinjer SILF
Maximalt flöde 30 l / min
Maximal FiO2 50 %
Kapacitet Airvo 2 (Optiflow)
Maximalt flöde 60 l / min
Optiflow vid COVID-19

## Slide 2: Projekt: Dubblerat flöde
Jesper Hessius, ST-läkare, Medicinkliniken Västerås
2020-04-01

## Slide 3: Standardkoppling
HFNO
O2
H2O
30 lpm
50% FiO2 (15 lpm)
Projekt: Dubblerat flöde

## Slide 4: Delad koppling
HFNO
O2
H2O
Projekt: Dubblerat flöde
60 lpm
50% FiO2 (30 lpm)
30 lpm
50% FiO2 (15 lpm)
30 lpm
50% FiO2 (15 lpm)
A
C
B
D
E

## Slide 5: Delad koppling
HFNO
O2
H2O
T-koppling
Från: Distal AirSpiral
Till: Standardiserad koppling och vätskeuppsamlingsflaska
Optiflowadapter
Från: Standardiserad koppling
Till: Proximal Optiflow
Projekt: Dubblerat flöde
Philips Respironics BiPAP / CPAP Reusable Flexible Tubing.
Standard-CPAP-slang
Specifikationer
  1.8 m l
  22 mm diameter
  Standardiserad koppling
Philips CPAP-Slangisolator
”Slangstrumpa”
Passiv isolering
Hjälper att bibehålla temperatur och minska kondens
Inte strikt nödvändig (ej begränsande)
Syrgasaggregat
Finns med olika kapacitet
För att uppnå rek max (50% FiO2 vid 60 lpm) krävs 0-30l
AirSpiral™ Tube
Uppvärmd luftslang (mot kondens)
Specifikationer
  1.2 m l
  22 mm diameter
  Värms med kopparslinga
  Proprietära kopplingar
Optiflow™ Nasal Cannula
Semipermeabel slang för att motverka kondens
I distala änden finns högflödesgrimma
Proprietär koppling (proximalt)
Airvo™ 2
De facto standard för HFNO i Sverige
I folkmun ”Optiflow”
Levererar syresatt uppvärmd fuktad luft
  FiO2 21-100%
  Flöde 2-60 lpm
A
C
B
D
E

## Slide 6: Delad koppling
HFNO
O2
H2O
Projekt: Dubblerat flöde
A
C
B
D
E
A
C
B
D
E

## Slide 7
Projekt: Dubblerat flöde
CPAP / BiLevel
CPAP / BiLevel
A
C
B
D
E
AirSpiral
Flaska
Flaska

## Slide 8
Projekt: Dubblerat flöde

## Slide 9: Från idé till prototyp!

## Slide 10: Delad koppling
Flödessimulering gjord med HME-Filter med specificerat motstånd 1,6 cm H2O vid 30 lpm.
Bekräftar den teoretiska kapaciteten och visar jämnt distribuerat flöde mellan patienterna utan relevant motstånd skapat av filter eller ökad slanglängd.
OBS att filter inte används i den färdiga lösningen
Projekt: Dubblerat flöde

## Slide 11: Första prototyp 29/3
Optiflow för första gången någonsin(?) ihopkopplad med CPAP-slang!
Projekt: Dubblerat flöde

## Slide 12: Tidsplan
Framtagande av lösning: Klar
Riskanalys: Klar
Medicinsk instruktion: Klar
Validering av prototyp: Pågår
Produktion: Redo att starta 3/4
Införande: Start av beredskap för behandling med delad Optiflow 6/4
Projekt: Dubblerat flöde